## Pipet
Kalibratie volumeglaswerk
Maatkolven & Pipetten
[5 empty] | AR nummer: | 1 ml 09.08
Glaswerk |  | Type (kies) | Pipet
|  | Volume: | 1 ml
|  | Merk: | Blaubrand
|  | Charge nr | 09.08
Kalibratie
Limieten |  | Limiet (staat aangegeven op glaswerk) ± |  |  | 0.008 | ml
|  | SD van 3 metingen (pipet) (limiet/4) ± |  |  | 0.002 | ml
lees af in sheet: max variatie meting pipet
Beschadigingen
Resultaten |  | Druk | 1020-1040
|  | Temperatuur | 22.5
|  | Glas soort | AR
Pipet 1
Weging | Volgewicht | Leeggewicht | Factor Z | Volume | V(gedeclareerd) | Verschil
1 | 0.99878 | 0 | 1.0033 | 1.0021 | 1 | 0.0021059
2 | 0.9996 | 0 | 1.0033 | 1.0029 | 1 | 0.0029287
3 | 1.0007 | 0 | 1.0033 | 1.004 | 1 | 0.0040323
|  |  | Gemiddelde | 1.003 |  | 0.0030223
Bij pipetten: 3 maal meten en SD berekenen |  |  | SD | 0.0009666
Factor Z opzoeken in sheet Z-waarden
|  |  | Eis SD | 0.002 | Eis | 0.008
Pipet 2
Weging | Volgewicht | Leeggewicht | Factor Z | Volume | V(gedeclareerd) | Verschil
1 | 1.0011 | 0 | 1.0033 | 1.0044 | 1 | 0.0044337
2 | 1.0008 | 0 | 1.0033 | 1.0041 | 1 | 0.0041327
3 | 1.0025 | 0 | 1.0033 | 1.0058 | 1 | 0.0058383
|  |  | Gemiddelde | 1.0048 |  | 0.0048016
Bij pipetten: 3 maal meten en SD berekenen |  |  | SD | 0.0009104
Factor Z opzoeken in sheet Z-waarden
|  |  | Eis SD | 0.002 | Eis | 0.008
Evaluatie
Evaluatie charge |  | Van iedere charge glaswerk ouder dan 5 jaar worden 2 exemplaren gekalibreerd
Analysedatum |  | 2014-09-01
Naam analist
Actie

## Maatkolf
Kalibratie volumeglaswerk
Maatkolven & Pipetten
[5 empty] | AR nummer: | 200 ml 09,03
Glaswerk |  | Type (kies) | Maatkolf
|  | Volume: | 200 ml
|  | Merk: | Blaubrand
|  | Charge nr | 09,03
Kalibratie
Limieten |  | Limiet (staat aangegeven op glaswerk) ± |  |  | 0.15 | ml
Beschadigingen
Resultaten |  | Druk | 1000-1020
|  | Temperatuur | 23
|  | Glas soort | Duran
Maatkolf | Volgewicht | Leeggewicht | Factor Z | Volume | V(gedeclareerd) | Verschil
1 | 287.36 | 88.13 | 1.0035 | 199.9233 | 200 | -0.07668
2 | 286.89 | 87.61 | 1.0035 | 199.9735 | 200 | -0.026506
[5 empty] | Eis | 0.15
Evaluatie
Evaluatie charge |  | Van iedere charge glaswerk ouder dan 5 jaar worden 2 exemplaren gekalibreerd
Analysedatum |  | 2014-08-22
Naam analist |  | Ria Langebroek
Actie

## Z-waarden
| 980-1000 |  | 1000-1020 |  | 1020-1040
| Duran | AR | Duran | AR | Duran | AR
18 | 1.0025 | 1.0025 | 1.0025 | 1.0025 | 1.0025 | 1.0026
18.5 | 1.0026 | 1.0026 | 1.0026 | 1.0026 | 1.0024 | 1.0027
19 | 1.0026 | 1.0027 | 1.0027 | 1.0027 | 1.0027 | 1.0028
19.5 | 1.0027 | 1.0028 | 1.0028 | 1.0028 | 1.0028 | 1.0029
20 | 1.0028 | 1.0028 | 1.0029 | 1.0029 | 1.0029 | 1.003
20.5 | 1.0029 | 1.0029 | 1.003 | 1.0029 | 1.003 | 1.003
21 | 1.003 | 1.003 | 1.003 | 1.003 | 1.0031 | 1.0031
21.5 | 1.0031 | 1.0031 | 1.0032 | 1.0031 | 1.0032 | 1.0032
22 | 1.0032 | 1.0032 | 1.0032 | 1.0032 | 1.0032 | 1.0033
22.5 | 1.0033 | 1.0033 | 1.0034 | 1.0033 | 1.0034 | 1.0034
23 | 1.0035 | 1.0034 | 1.0035 | 1.0034 | 1.0035 | 1.0036
23.5 | 1.0036 | 1.0035 | 1.0036 | 1.0035 | 1.0036 | 1.0037
24 | 1.0037 | 1.0036 | 1.0037 | 1.0036 | 1.0037 | 1.0038
| 980-1000 | 1000-1020 | 1020-1040
| Maatkolf | Pipet

## max variatie meting pipet
Volume pipet | Afwijking pipet | Maximale spreiding in 3 meetresultaten
0,5 ml | ±0,005 | 0.00125 ml
1 ml | ±0,008 | 0.002 ml
2 ml | ±0,010 | 0.0025 ml
2,5 ml | ±0,010 | 0.0025 ml
3 ml | ±0,010 | 0.0025 ml
4 ml | ±0,015 | 0.00375 ml
5 ml | ±0,015 | 0.00375 ml
6 ml | ±0,015 | 0.00375 ml
7 ml | ±0,015 | 0.00375 ml
8 ml | ±0,02 | 0.005 ml
9 ml | ±0,02 | 0.005 ml
10 ml | ±0,02 | 0.005 ml
15 ml | ±0,03 | 0.0075 ml
20 ml | ±0,03 | 0.0075 ml
25 ml | ±0,03 | 0.0075 ml
30 ml | ±0,03 | 0.0075 ml
40 ml | ±0,05 | 0.0075 ml
50 ml | ±0,05 | 0.0075 ml
100 ml | ±0,08 | 0.02 ml